| Инструкция по применению индикаторных полосок «Бионса-тест» Назначение: индикаторные полоски предназначены для использования персоналом предприятий и учреждений, применяющих растворы средства «Бионса» для дезинфекции. Определяемые концентрации: 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 и 5,0% по препарату (концентрации, не указанные на цветовой шкале определяют после предварительного разведения исходного раствора согласно таблице разведения). Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Бионса» (ООО «Бозон», Россия). Комплектность, шт.: индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1, банка полимерная-1, пакет из комбинированного материала-1. Применение: В емкость наливают 100 мл перемешанного рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из упаковки извлекают индикаторную полоску, погружают её примерно на 3 с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Затем быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на фильтровальную бумагу индикаторными зонами вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру) и в течение 30-40 с оценивают концентрацию по цветовой шкале. Особенности и примечания: необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на воздухе. Сопоставление цвета индикаторной полоски со шкалой на этикетке следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Определение концентрации рабочего раствора осуществляют в трехкратном повторении. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторениях. При необходимости повторения анализа используют, свежую порцию раствора. В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации препарата необходимо провести методом указанным в инструкции на препарат. | Внимание: -не используйте индикаторные полоски для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств; -не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой; -не подвергайте этикетку со шкалой концентраций воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств; -извлекайте из банки только необходимое для определения количество индикаторных полосок, банку не держите открытой; -полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после вскрытия банки. Запишите на этикетке дату вскрытия банки с полосками. Таблица разведения растворов, концентрации которых не приведены на цветовой шкале Концентрация исходного раствора по препарату, % Разведение, мл Концентрация, определяемая по шкале, % Исходный раствор Вода питьевая 0,25 80 до 100 0,2 0,3 60 до 90 0,2 2,5 20 до 100 0,5 3,5 10 до 70 0,5 4,0 50 до 100 2,0 Токсичность: индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы. Условия хранения: индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от +5°С до +40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°С. Срок хранения: 1,5 года с даты изготовления. |
| --- | --- |